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武汉通力天德电气设备有限公司
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[bookmark: _Toc433444272]一、概述
1.1  变压器油凝倾点测试仪具有结构设计精巧、生产制造工艺独到的特点，是现代大工业生产中试验分析手段更新换代的最新产品。符合GB/T 3535、GB/T 6986和GB/T 510标准，用于测定石油产品的倾点、凝点。
1.2  本仪器采用先进的压缩机复叠式制冷技术，节约能源，操作简单，使用寿命长，其降温速率、制冷量等主要技术指标已超过国外同类产品。
1.3  仪器使用环境条件为：环境温度5～30℃，湿度≤85%，工作电源AC220V±10%，50Hz。

[bookmark: _Toc433444273]二、仪器使用的工作条件
1、仪器应放置在平整牢固的工作台上，环境中应尽可能减小空气对流。
2、本产品使用时可能涉及到易燃的材料,操作时周围不允许有明火(或产生火星的装置)靠近。
3、仪器不用时应放置在干燥通风处。
4、供电电源为单相三线制，必须有良好的接地端。

[bookmark: _Toc433444274]三、主要技术规格及参数
3.1  制冷机：
·  输入功率：0.8KW
·  制 冷 剂：R13  R502
·  降温时间：≤100min（环境温度≤30℃时）
·  停机间隔时间：＞30min
·  外形尺寸：310×550×590（mm）
3.2  恒温浴：
·  输入功率：0.8KV
·  搅拌电机功率：22W×2
·  搅拌电机允许温升：80℃
·  控温范围：30～-68℃
·  控温精度：±0.5℃
·  温度显示：LED
·  温度传感器：Pt100
·  计时器：LED
恒温浴有效尺寸：180×70×110（mm）×2槽
·  外形尺寸：530×300×345（mm）
[bookmark: _Toc433444275]四、使用方法
（一）测试前的准备
1、在做试验前，请仔细阅读与本次试验相关的标准，相关标准有：中华人民共和国标准GB/T510《石油产品凝点测定法》、GB/T3535-2006《石油产品倾点测定法》了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
2、按标准所规定的要求，准备好试验用的各种试验器具、材料等。
3、检查本仪器的工作状态，使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。
4、检查供电电源，必须有良好的接地端；检查本仪器的外壳，必须处于良好的接地状态。
5、向浴槽内注入适量无水乙醇（工业酒精），以试管套放入浴槽浴液不溢出为宜。

（二）使用方法
1、打开电源开关，温控表显示浴槽温度，打开搅拌开关，浴槽搅拌开始工作，打开制冷开关，制冷机组工作。
2、根据测试项目的需要使浴槽温度点设定到需要的数值。
温控表设定值方式：上排显示PV红字为浴槽测量的温度，下排显示SP绿字为需要控制的控温点值。按“[image: ]”功能键一次，按▲或▼键，使下排显示为所需要的控温点值。再按“[image: ] ”功能键一次回到标准模式。温控表自动恒定在设定的温度点上。
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计时器时间的设置是通过 “+”“-”键来设置的，中间的“S”表示秒，“M”表示分，“H”表示小时（通过中间的“+”“-”键即可选择“S”、“M”、“H”）。如“60S12”标示60秒12。
当打开“计时”开关时，计时器开始计时，当LED上的数字与设置的数字一致时，蜂鸣器开始鸣叫，提示计时时间到，此时关闭“计时”开关即可关闭蜂鸣器。
3、凝点按照GB/T 510《石油产品凝点测定法》进行试验，详细的方法见GB/T 510《石油产品凝点测定法》。
	倾点按照GB/T3535-2006《石油产品倾点测定法》进行试验，详细的方法见GB/T3535-2006《石油产品倾点测定法》。
4、若玻璃温度计检测的实际值与温控表的显示值不一致，则需作修正。例如：仪表显示值为-30.0℃，玻璃温度计检测值为-29.7℃时，按“[image: ]”键4秒以上，PV窗显示rE，再按一下“[image: ]”键，PV窗显示rt,使SP值为0.3（若玻璃温度计检测值为-30.3℃时，则使SP值为-0.3），修正完毕后，按“[image: ]”键4秒以上退出（无键按下1分钟后自动返回到标准模式。（详见温控表说明书）。
警告：仪器发生故障时应立即切断电源，待仪器冷槽恢复到常温后请专业人员检修并排除故障后方可继续使用，防止发生意外！
[bookmark: _Toc433444276]五、常见故障排除
	
故障现象

	原因分析
	排除方法

	电源开关不起作用
	⑴保险丝熔断
⑵电源线松动或插头接触不好
	⑴更换保险丝
⑵检查电源及插头后排除

	温度显示混乱或不显示
	⑴传感器插头接触不好
⑵传感器损坏
⑶内部电路故障
	⑴重新插好
⑵换传感器
⑶请专业人员修理

	制冷速度很慢或不制冷
	⑴冷凝器灰尘太多
⑵制冷剂泄漏或电路故障
	⑴打开制冷机前上门和侧门清除灰尘
⑵请专业人员修理


[bookmark: _Toc433444277]六、注意事项
71  仪器应放置在通风、干燥的地方，并保持仪器清洁。
72  仪器电源必须良好接地。
3  仪器在搬运、安装过程中倾斜不准大于45°。
4  切忌在无介质情况下干烧加热器。
5  关闭制冷机后如需再次启动，必须间隔30分钟，否则会损坏压缩机。
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