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                                     专业的电力测试方案提供商

TDZR-20S 三通道直流电阻测试仪
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一、产品概述
对于电力系统来讲，变压器是系统中核心设备，因此变压器的长期、可靠运行关系到整个系统的稳定性和可靠性。
变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，我公司利用自身技术优势研制了变压器直流电阻测试仪。该仪器是集助磁法测试、三相测试（Yn，Y、△）和消磁功能于一体的新一代快速测试仪，是测量大型电力变压器直流电阻的理想设备。屏幕采用真彩色大屏幕高分辨率液晶显示屏，触控加飞梭旋钮操作，方便现场使用。具有中文菜单提示功能，操作简便直观，一次接线完成所有直阻测试项目，测试速度快，准确度高，量程宽。

二、产品主要功能和特点
2.1  对于Yn型、Y型和△型绕组均可采用三相测量方式进行测试，并计算出三相不平衡率。
2.2  测试电源最高输出电流40A，测试范围0～25kΩ，满足绝大多数变压器的测试需求；并且集助磁法和消磁功能于一体，满足现场试验多种需求。
2.3  测试过程可自动计算5S、15S、30S电阻值变化率，可以辅助试验人员判断测试数据的稳定性，防止误读数据。
2.4  仪器具有380V错接保护、反电动势保护、断线保护和断电保护等多种保护功能，以及接地线未接报警功能。
2.5  仪器配有热敏打印机，本机存储数据200条，支持优盘海量存储。
2.6  工业级7寸真彩大屏显示，清新简约显示风格设计，全触控加一键飞梭操作，为您创建舒适便捷的人机交互体验。
三、产品主要技术参数

	输出电流
	单相 40A、20A、10A、5A、1A、0.2A、10mA、<1mA  

三相 20A+20A、10A+10A、5A+5A、1A+1A、0.2A+0.2A


单相

	40 A挡  0.1mΩ～0.5Ω    20 A挡  0.5mΩ～ 1 Ω
10 A挡  1.0mΩ～ 2 Ω    5  A挡  10 mΩ～ 4 Ω
1  A挡   0.1Ω～ 20Ω    0.2A挡  1.0 Ω～ 100Ω
10mA挡    50Ω～ 2kΩ    <1mA挡   500Ω～ 25kΩ
三相
20A + 20A挡  0.2mΩ ～ 0.3Ω
10A + 10A挡  0.5mΩ ～ 0.6Ω
5 A + 5 A挡  10 mΩ ～ 1.5Ω
1 A + 1 A挡  0.1 Ω ～ 7.0Ω
0.2A+0.2A挡  1.0 Ω ～ 30 Ω
	

	准 确 度
	±(读数×0.2%+2个字)

	工作电源
	AC220V±10%, 50/60Hz

	使用温度
	-10℃～50℃

	相对湿度
	＜90%，不结露

	仪器体积
	428mm×350mm×230mm

	仪器重量
	13.4 kg


四、产品参考图片
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五、产品售后服务承诺书
我们严格执行《售后服务承诺书》，我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和取进，我们形成了“以客户为核心、以质量为企业的第一生命”的服务理念、。并以严格的管理、先进的技术创建国内一流的服务企业为目标，制定了“规范管理制度，严格过程控制，保证产品质量，达到顾客满意”的质量方针，坚持“用户第一”的原则，构建良好的销售服务体系，为客户提供优质的售前、售中及售后服务！
一、售前服务承诺
1、
提供专业咨询。在2小时之内答复您提出的专业技术问题。
2、
提供详细资料。在24小时之内将为您所需要的技术资料邮出，                                     并争取您能在两日内收到。
3、
提供合理报价。在2小时之内为您提供合理报价。
4、
提供考擦接待。随时接待您的考擦，并尽力为您的考擦工作提供各种便利条件。
二、售中服务承诺
1、
采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2、
自觉遵守合同法的规定，确保合同及技术协议顺利履行。
3、
竭力按时按量为您提供优质产品，并采用最优运输方式，确保您收到货物完好无缺。
4、
积极与使用人员沟通，尊重用户安排，为用户提供周到的技术支 持。
5、
按合同的规定为您提供送检、安装、调试及培训等服务。
6、
无论合同大小，所有客户在价格及服务方面都是公平的。
三、售后服务承诺
1、我们将按照客户的要求提供相关的技术培训合技术资料。
2、产品质量有问题，一年免费保修，有合同约定的按合同约定。
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3、我公司在2小时内响应维护服务，24小时技术支持，可通过电话、视频进行指导，为更好地做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：027-87778812、13387588882 有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（外省）48小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。
四、售后服务申明：本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。
注意：产品详细信息以实物为准，请购买前与销售人员进行确认，具体型号参数请参考说明书。本服务承诺最终解释权归武汉通力天德电气设备有限公司所有。
公司网址：www.whtltddq.com                              联系电话：027-87778812
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