[image: image1.jpg]


                                                          专业的电力测试方案提供商

前　　　言

1、 衷心感谢您使用本公司的产品，您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。

2、 本使用说明书适用于TD3671水内冷发电机绝缘电阻测试仪。

3、 当您在使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存以备查考。

4、 请严格按说明书要求步骤操作，使用不当可能危及人身安全。

5、 在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑，可向我公司咨询。

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

本手册版本号：20180420

本手册如有改动，恕不另行通知。

目 录

一、产品概述………………………...……………………………………………………………………….3
3二、主要功能特点


4三、主要技术参数


4四、操作部件功能


4五、仪器功能选择


5六、绝缘电阻测试方法


9七、查看存储的数据方法


10八、调整日期时间方法


11九、仪器原理简介


11十、影响电阻或电阻率测试的主要因素


13十一、仪器的配套性




TD3671水内冷发电机绝缘电阻测试仪

一、产品概述

    TD3671水内冷发电机绝缘电阻测试仪专用于试验室或现场做绝缘测试试验的精密仪器。设备内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行，结果由大屏幕液晶显示，并将结果进行存储。

二、产品主要功能特点

1.采用32位微控制器控制，全中文操作界面，操作方便。

2.输出电流大，(2500V下输出大于25mA),短路电流≧25mA。

3.高压发生模块采用全封闭技术，内部有保护电阻，安全可靠。

4.抗干扰能力强，能满足超高压变电站现场操作。

5. 测试完毕自动放电，并实时监控放电过程。

6. 适于测量水内冷发电机的绝缘电阻、吸收比（R60S/R15S）和极化指数（R10min/R1min）。

7. 测试高压为2500V。

8. 自动对水极化电势进行补偿调节。机座与汇水管间的电阻小至10kΩ也可保证测量准确度。

9. 输出功率大，线路对汇水管间的负载电阻可低至100kΩ(2500V)绝缘电阻测量可低至1MΩ(2500V)。

10. 绝缘电阻值用模拟进度条指示，能直观无延时的观察容性试品的测试过程。对数刻度，示值跳动小，读数方便。

11. 
数字显示采用3 1/2 LCD数字表。

12. LCD计时器显示测试时间，并以0～32分钟周而复始循环显示其分、秒。每隔15秒蜂鸣响一次。

13. 
可自动测量和记忆R15S、R60S、R10min、吸收比和极化指数，供测试完成时复核、读取。

14. 具备自动对水极化电势进行补偿调节功能。
3、 产品主要技术参数
1. 测量范围：0.1M～200GΩ；准确度：±(5%+5字)          
2.显示方式：数字和模拟进度条双显。
3.温度测量：-25℃～125℃
4.试验电压范围：2.5KV；短路电流：≧25mA
5.测量时间：1分钟～10分钟（与测量方式有关）
6.充电电源：180～270VAC  ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电)
7.工作环境：温度-10～40℃，相对湿度20～80％
四、操作部件功能

1.L接线端 :“L”为高压输出端，称为线路端，由高压电缆引至被测线端，例如接至电机绕组、电缆线芯。

2.G接线端 :“G”称为屏蔽端，用于三电极法测量绝缘材料或电缆的体积电阻，它接至三电极的保护环端。

3.E接线端 :“E”称为地端，接至被测物的地、零端。例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层。

4、注意事项及其它  请注意安全，L为高压端！E为地端,必须接大地！ 

五、仪器功能选择
[image: image1.jpg]
按    (功能选择键)循环选择 绝缘电阻测试,查看存储数据,调整日期时间。

[image: image2.png]


[image: image3.png]DISCHARGIMG s a e s

- 1218




[image: image4.png]£018-04-19
[l= 1y 0046
15" 0360
i1’ 15.b60
07 18160
10 2. din
LR 1-04

e s

eseeg gremeey gomeeeg reeeey goeeecy

e e et o Pt Pl

S S S et St
e




仪器功能选择界面

[image: image5.png]| L 1] el 'k

2018-04-19  08:52: 16

|
g BE





六、绝缘电阻测试方法

[image: image6.png]L e
1M 0M100M 15 105 100G T10T
A00"E . 2060

5" 383060 5 : 1969

DAR ——em LU T
il e S



按    (功能选择键)选择到

绝缘电阻测试画面

绝缘电阻测试画面（图一）

[image: image7.png]


5.1 图一表示测试绝缘电阻，测试电压为2500V，按下     (启动/停止键)就开始测量。

[image: image8.png]


1)按    (电压选择键)选择测试电压，范围2500V。

[image: image9.png]


2)按    (功能选择键)循环选择 绝缘电阻测试,查看存储数据,调整日期时间。
3) [image: image10.png]il

dOTE-04-19 0B 40:03




按下     (启动/停止键)启动测量，显示绝缘电阻测量画面（图二）
[image: image11.png]


[image: image12.png]- e
LR 10RI00M 16 105 00617107
0" 12 660

[URRE R e,
niove s 12 Ben
#15"11.560

OHE: = oa' 23"
Ralpooooo oo BT




[image: image13.png]e
£ L A0R00M 16 106 100G 1TT10T
abl"Eg . 300

SiG g . 300
SOl . 300 22 ] 3Eﬂ
S0 2 « 300

09’ 28"

LAR 1.94
Bl oo TR




[image: image14.png]fHTE-04-19 00= 0.0048

15" g.0350 [ 001 |
ai' 153660
&' #1060
il 2460

TR




绝缘电阻测量画面（图二）

2.5kV表示测试电压,   12.6G表示测量的瞬时值   00’23”表示测量过程中的时间

560”表示560秒的电阻值                          565”表示565秒的电阻值

15”表示15秒数值    01’表示测量1分钟数值     10’  表示测量10分钟数值

DAR 表示吸收比        PI 表示极化指数           DD    表示绝缘放电率             

[image: image15.png]1736

TIME=1%



5.2 如果想要PI和DD，请让仪器测试完毕，等到测试时间到10分钟时候，仪器自动

[image: image16.png]863V

TIME=3F



计算PI。然后开始自动测试DD，显示DD测试画面(图三)

          DD测试画面(图三)                            DD测试画面(图三)

DD测试过程中始终检测测试电压，并且自动计时，TIME=08就是计时器。

等到计时器到60秒时候，DD测试完毕。

测试完毕，仪器自动放电，显示图四画面。

121V放电过程的瞬时电压。

 
[image: image17.png]



放电画面（图四)

[image: image18.png]


5.3 放电完毕之后，因为    (启动/停止键)没有松开，会显示提示画面(图五)。

[image: image19.png]


[image: image20.png]1] 27 °C

20ig-04-19 08:53: 72




这时候如果松开    (启动/停止键)进入测量结果存储画面（图六） 

[image: image21.png]"l? ef 'L

20M8-04-19 08:53:23

|
| B BE




提示画面(图五)                  测量结果存储画面（图六）

[image: image22.png]L i) 27C

2018-04-19  08:58:23

Bl BE



 5.4 如果测量过程中松开     (启动/停止键)，测量结束，显示放电画面（图四)

[image: image23.png]I

Setn 010 6. 960
GG D20 10360
B L N
B L1 RN E BeeT)
GG 050" 14900
s2l5 B6i" 15 Gl




                               放电画面（图四）

a.121V放电的瞬时电压。在这个时候不要接触试品和测量线！等待放电完毕。

b.仪器采用专用的快速放电电路，放电速度很快。1uF容性试品放电时间仅

     仅大约3秒钟，所以建议让仪器自动放电。

c.放电完毕，如有必要用户可以对试品进行人工放电。

 5.5放电完毕之后，进入测量结果存储画面（图六）

[image: image24.png][ogs ]

05020 160 310" 20. 160
IRV ELEED R0 B 260
St gln 330" 20 . 250
Exith PG | R e
Sl U (EIIE it 1 Y 1)
30860 360" .56




                             测量结果存储画面（图六）

 2018-04-19 为当前存储日期

     
15”表示测量15秒数值    

01’表示测量1分钟数值  

02’表示测量2分钟数值


10’表示测量10分数值

DAR 表示吸收比                 PI 表示极化指数

DD  表示绝缘放电率            [001]  ：表示测量数据存储的序号

 5.6在测量结果存储画面（图六）状态下的操作。

[image: image25.png][ oo ]

A3E T 260 G582 3060
e 3ED SR ET 260
100 50" 2 360
FROS B VI B i)
R BT VL R N )
ERR BT (EITO 1) O )



     A.按    (功能选择键)在可以使  退出 存储 001  循环处于选中状态。

[image: image26.png]R

1] S



     B.在 退出 处于选定状态时候按    (确定键)回到绝缘电阻测试画面（图一）

     C.[001] 处于选中状态时候，按    (功能选择键)移动位，按        键修改序号。 D.在 退出 处于选定状态时候,按    (确定键)存储本次数据，光标回到 退出。
     E.在 退出 处于选定状态时候，按    (增大键)循环显测试数据和波形图。如下。

    


 F、记录完测试数据之后，如果想立即退出。可按下     (启动/停止键)退出。

      退出数据画面后，仪器会提示让你松开       (启动/停止键)，

      当你松开     后，仪器进入绝缘电阻测试画面（图一）。

七、查看存储的数据方法
按    (功能选择键)选择

到查看存储数据画面

                                    查看存储数据画面（图六）

    1）按    (确定键)，进入显示存储数据画面（图七）

                             

                            显示存储数据画面（图七）

2）  2018-04-19 为当前存储日期

     
     15”表示测量15秒数值    

01’表示测量1分钟数值  

02’表示测量2分钟数值


10’表示测量10分数值

DAR 表示吸收比                PI 表示极化指数

DD  表示绝缘放电率            [001]  ：表示测量数据存储的序号

     3）[000] 到[007] 表示测量序号

     4）按       增大/减小键使[000] 到[007]处于选中状态示，显示此序号的数据。

     5）按     (功能选择键)键 翻页。

     6）按     (确定键) 回到查看存储数据画面画面（图六）。    
八、调整日期时间方法
按    (功能选择键)选择

到调整日期时间画面

调整日期时间画面（图八）

1） 按    (确定键)，进入日期时钟调整画面（图九）


                 

日期时钟调整画面（图九）

2）  按    (功能选择键)使 退出 设置 循环处于选中状态。

3） 如果光标在退出上，按    (确定键) 回到调整日期时间画面（图七）

4） 如果光标在设置上，按    (确定键) 光标移动到日期时钟数字上。

5）  光标在日期时钟上，按         增大/减小键 改变时钟数字。
    按    (功能选择键)使日期时钟数字循环处于选中状态。

6） 如果光标在时钟数字上，按    (确定键),调整时钟完毕，光标回到退出。
 九、仪器原理简介

                           结构














测量电压


  数控调压器         DC-DC


分压


     0~5V 

     0-2.5KV

电路
    


















         控制器
测量电路
试品输入



   


  液晶键盘 



各部分功能


液晶键盘：负责键盘、显示。


数控调压器：采用PWM电路高效率产0-5V标准输出。

DC-DC 0-2.5Kv：采用升压变压器，高效转换，输出0-2.5kv的直流高压。具有短路保护功能

   分压电路：0-2.5KV的高压，转换成0-5V，便于AD采集。

   测量电路：负责数据采集，电流变换等。

   控制器 ：将所有上述模块连接，完成测量。

 十、影响电阻或电阻率测试的主要因素
 a．环境温湿度： 一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言，表面电阻(率)对环境湿度比较敏感，而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加，表面泄漏增大，体电导电流也会增加。温度升高，载流子的运动速率加快，介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加，据有关资料报道，一般介质在70C时的电阻值仅有20C时的10％。因此，测量材料的电阻时，必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

 b．测试电压(电场强度):  介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压范围内保持不变，即欧姆定律对此并不适用。常温条件下，在较低的电压范围内，电导电流随外加电压的增加而线性增加，材料的电阻值保持不变。超过一定电压后，由于离子化运动加剧，电导电流的增加远比测试电压增加的快，材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见，外加测试电压越高，材料的电阻值越低，以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。值得注意的是，导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度，而不是测试电压。对相同的测试电压，若测试电极之间的距离不同，对材料电阻率的测试结果也将不同，正负电极之间的距离越小，测试值也越小。

 c．测试时间:  用一定的直流电压对被测材料加压时，被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的，而是有一衰减过程。在加压的同时，流过较大的充电电流，接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流，最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高，达到平衡的时间则越长。因此，测量时为了正确读取被测电阻值，应在稳定后读取数值或取加压1分钟后的读数值。另外，高绝缘材料的电阻值还与其带电的历史有关。为准确评价材料的静电性能，在对材料进行电阻(率)测试时，应首先对其进行消电处理，并静置一定的时间，静置时间可取5分钟，然后，再按测量程序测试。一般而言，对一种材料的测试，至少应随机抽取3～5个试样进行测试，以其平均值作为测试结果。

d．测试设备的泄漏：在测试中，线路中绝缘电阻不高的连线，往往会不适当地与被测试样、取样电阻等并联，对测量结果可能带来较大的影响。为此：为减小测量误差，应采用保护技术，在漏电流大的线路上安装保护导体，以基本消除杂散电流对测试结果的影响；高电压线由于表面电离，对地有一定泄漏，所以尽量采用高绝缘、大线径的高压导线作为高压输出线并尽量缩短连线，减少尖端，杜绝电晕放电；采用聚乙烯、聚四氟乙烯等绝缘材料制作测试台和支撑体，以避免由于该类原因导致测试值偏低。

e．外界干扰：高绝缘材料加上直流电压后，通过试样的电流是很微小的，极易受到外界干扰的影响，造成较大的测试误差。热电势、接触电势一般很小，可以忽略；电解电势主要是潮湿试样与不同金属接触产生的，大约只有20mV，况且在静电测试中均要求相对湿度较低，在干燥环境中测试时，可以消除电解电势。因此，外界干扰主要是杂散电流的耦合或静电感应产生的电势。在测试电流小于10-10A或测量电阻超过1011欧姆时；被测试样、测试电极和测试系统均应采取严格的屏蔽措施，消除外界干扰带来的影响。
十一、仪器的配套性
	1
	主机
	一台

	2
	高压线
	一根

	3
	接地线
	一根

	4
	充电器
	一个

	5
	产品说明书
	一份

	6
	出厂检测报告
	一份

	7
	合格证
	一张









































3
公司网址：www.whtltddq.com                                                    联系电话：027-87778812

